家用强脉冲光脱毛仪APP需求规格书

# 1. 引言

## 1.1 文档目的

本文档旨在明确家用强脉冲光脱毛仪配套APP的功能需求、性能需求、兼容性需求等核心内容，为APP的开发、测试、验收提供统一的依据，确保开发的APP能够满足用户对脱毛仪的操作控制、使用记录管理等核心诉求，同时适配IOS和安卓双系统环境。

## 1.2 范围

### 1.2.1 功能范围

覆盖APP基础功能（用户注册登录、个人中心管理）、脱毛仪设备管理（连接、解绑、设备信息查看）、实时控制操作（模式切换、档位调节、启停控制）、使用记录管理（记录生成、查询、统计、导出）、消息通知、帮助与反馈等核心功能模块。

### 1.2.2 适用系统范围

支持IOS 24.0及以上版本的苹果设备，支持Android 10.0及以上版本的安卓设备，涵盖手机、平板等移动终端。

## 1.3 定义与缩写

- IPL：强脉冲光（Intense Pulsed Light），本文档特指家用强脉冲光脱毛仪。

- APP：移动应用程序（Application）。

- BLE：蓝牙低功耗（Bluetooth Low Energy），用于APP与脱毛仪设备的无线通信。

- UI：用户界面（User Interface）。

- UX：用户体验（User Experience）。

## 1.4 参考文档

- 《家用强脉冲光脱毛仪产品技术规格书》

- IOS App Store 审核指南

- Google Play 开发者政策

- 《GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范》

# 2. 总体需求

## 2.1 兼容性需求

### 2.1.1 系统兼容性

1. IOS系统：支持IOS 24.0及以上版本，适配iPhone 11及以上机型及以上等主流苹果设备，。

2. 安卓系统：支持Android 10.0及以上版本，适配主流品牌（华为、小米、OPPO、vivo、三星等）的手机和平板设备，屏幕分辨率覆盖常见规格，支持不同屏幕比例适配。

### 2.1.2 通信兼容性

支持BLE 4.2及以上版本蓝牙通信，确保APP与脱毛仪设备之间稳定连接，通信距离不小于10米（无遮挡环境下），可自动识别并匹配兼容的脱毛仪设备型号。

## 2.2 性能需求

- 启动速度：APP冷启动时间≤3秒，热启动时间≤1秒。

- 连接速度：扫描到兼容脱毛仪设备后，连接建立时间≤5秒。

- 响应速度：用户操作（如模式切换、档位调节）后，APP界面反馈时间≤0.5秒，设备执行响应时间≤1秒。

- 稳定性：连续运行10小时无闪退、无卡顿，设备连接稳定，无频繁断开情况（正常使用环境下，断开次数≤1次/24小时）。

## 2.3 安全需求

- 用户信息安全：用户注册信息（手机号、密码等）采用加密存储，传输过程中采用HTTPS协议加密，防止信息泄露。

- 设备安全：APP与脱毛仪设备之间的通信数据采用加密算法（如AES-128）加密，防止第三方篡改控制指令。

- 权限管理：APP仅申请必要权限（如蓝牙权限、存储权限、相机权限（用于扫码绑定设备）、通知权限），权限申请前向用户明确说明用途，用户可自主开启/关闭。

## 2.4 UI/UX需求

- 界面风格：简洁、直观、易用，符合主流移动应用设计规范，色彩搭配舒适，避免强光刺激（考虑到脱毛场景多为私密环境）。

- 操作流程：核心操作（如设备连接、模式切换）步骤不超过3步，用户可快速上手，提供操作引导（首次使用时）。

- 提示反馈：用户操作后提供清晰的视觉或听觉反馈（如按钮变色、提示音），错误操作时给出明确的错误提示及解决方案。

- 多语言支持：默认支持英文，可跟随系统语音切换支持阿拉伯文、简体中文等多语言切换。阿拉伯语需为右对齐排版。

# 3. 详细功能需求

## 3.1 基础功能模块

### 3.1.1 用户注册与登录

- 注册功能：支持手机号注册，通过短信验证码验证；支持第三方登录（微信、支付宝、Apple ID（IOS端）、Google账号（安卓端））；注册时需设置登录密码（密码需满足6-20位，包含字母和数字），并同意用户协议和隐私政策。

- 登录功能：支持手机号+密码登录、第三方登录；支持“忘记密码”功能，通过短信验证码重置密码；登录状态支持自动保存（可选），退出登录功能。

- 游客模式：支持游客登录体验基础功能（如设备连接、简单控制），但使用记录无法保存，提示用户注册/登录后可保存数据。

### 3.1.2 个人中心

- 个人信息管理：可查看和编辑昵称、头像、性别、年龄等个人信息；支持手机号绑定与更换。

- 账户安全：可修改登录密码、

- 设置功能：支持消息通知开关（设备提醒、使用提醒等）语言切换、缓存清理、关于APP（版本信息、用户协议、隐私政策）。

- 帮助与反馈：提供常见问题解答（FAQ）、操作指南（图文/视频）、意见反馈（文字+图片上传）、联系客服（电话/在线咨询）。

## 3.2 设备管理模块

### 3.2.1 设备搜索与连接

- 搜索功能：APP启动后自动扫描周边兼容的脱毛仪设备（需开启蓝牙和定位权限），显示设备名称、型号、信号强度。

- 连接功能：用户选择目标设备后，点击“连接”即可建立通信连接；连接成功后显示“已连接”状态，失败时给出错误提示（如“设备未开机”“距离过远”“设备已被其他设备连接”）。

- 自动重连：设备断开连接后（如超出通信距离），APP在10秒内自动尝试重连，重连成功后恢复控制功能；重连失败时提示用户手动重连。

### 3.2.2 设备信息与解绑

- 设备信息查看：连接成功后，显示脱毛仪设备型号、固件版本、累计使用次数、剩余使用次数、当前工作状态等信息。

- 解绑功能：用户可手动解绑已连接的设备，解绑后APP与设备断开连接，删除该设备的绑定信息（不删除使用记录）；支持绑定多个设备，可切换管理。

## 3.3 实时控制操作模块

说明：此模块需在APP与脱毛仪设备成功连接后才能使用，所有控制指令需实时传输至设备并执行。

### 3.3.1 工作模式切换

- 模式展示：支持展示脱毛仪的所有工作模式（如手动出光模式、自动出光模式、肤色识别出光模式等）和脱毛部位（如手臂、腋下、腿部、面部、背部、比基尼线等），每个模式配有图标和文字说明（适用部位、脉冲强度特点）。

- 模式切换：用户点击对应模式即可完成切换，切换成功后APP界面显示当前模式，设备同步切换至对应模式；支持记忆上次使用模式，下次连接设备时自动切换至该模式（可选）。

### 3.3.2 档位调节与启停控制

- 档位调节：每个工作模式下支持多档位调节（如1-10档），档位对应不同的脉冲强度，APP界面以滑块或按钮形式展示当前档位和可调节范围；用户滑动滑块或点击档位按钮即可调节，调节后实时显示当前档位，设备同步调整脉冲强度。

- 冰敷控制： APP界面以合适的形式展示当前设备冰敷的状态；用户滑动滑块或点击控制按钮打开/关闭冰敷功能，调节后实时显示状态，设备同步调整冰敷功能。

- 启停控制：支持“启动”“暂停”“停止”控制；点击“启动”后，设备开始工作，APP界面显示工作状态（如“运行中”）和剩余脉冲次数（若设备支持）；点击“暂停”后，设备停止输出脉冲，保留当前工作状态；点击“停止”后，设备停止工作，重置当前工作模式和档位。

- 安全控制：当设备出现异常（如过热、故障）时，APP实时显示异常提示，自动发送“停止”指令至设备，防止设备损坏或用户受伤。

### 3.3.3 辅助控制功能

- 脉冲计数：实时显示当前工作模式下的已输出脉冲次数和剩余脉冲次数（若设备支持总脉冲数限制）。

- 定时功能：支持设置单次工作时长（如5分钟、10分钟），到达设定时间后自动发送“停止”指令，APP提示用户工作结束。

- 使用提醒：根据用户设置的使用周期（如每周2次），在指定时间发送提醒通知，点击通知可直接进入APP控制界面。

## 3.4 使用记录管理模块

### 3.4.1 记录生成

- 自动记录：每次使用脱毛仪结束后（点击“停止”或设备自动停止），APP自动生成使用记录，包含记录ID、使用日期、使用时间、工作模式、使用档位、使用部位（可选，用户手动选择补充）、使用时长、输出脉冲数、设备型号等信息。

- 手动补充：支持用户手动补充使用记录的备注信息（如使用感受、皮肤状态）。

### 3.4.2 记录查询

- 查询功能：支持按时间筛选（今日、本周、本月、自定义时间范围）、按工作模式筛选、按使用部位筛选查询使用记录；显示记录列表，点击单条记录可查看详细信息。

## 3.5 消息通知模块

- 设备提醒：设备连接成功/失败提醒、设备故障提醒、固件升级提醒。

- 使用提醒：定时使用提醒、使用周期完成提醒（如完成一个疗程）、使用时长过长提醒（如连续使用超过15分钟）。

- 系统提醒：APP版本更新提醒、活动通知（如新品推广、售后活动）、意见反馈回复提醒。

- 通知设置：用户可在个人中心设置各类型通知的开启/关闭，支持设置通知铃声和振动。

# 4. 非功能需求补充

## 4.1 环境适应性需求

支持在温度0℃-40℃、湿度10%-90%（非冷凝）的环境下正常运行，不受强光、弱磁环境影响。

## 4.2 可维护性需求

APP代码结构清晰，注释完整，支持模块化扩展（如后续新增脱毛模式、新增设备型号兼容）；具备日志记录功能，可记录操作日志、错误日志，便于问题排查和版本迭代。

## 4.3 可扩展性需求

预留接口扩展功能，如后续支持多设备联动、接入健康管理平台、新增AI皮肤检测功能等；支持兼容未来推出的新型号家用强脉冲光脱毛仪设备。

# 5. 验收标准

- 功能完整性：所有需求规格书中明确的功能模块均已实现，无功能缺失。

- 兼容性：在指定的IOS和安卓系统版本及主流设备上均可正常安装、运行，无兼容性问题。

- 性能达标：启动速度、连接速度、响应速度、稳定性等性能指标均满足2.2节要求。

- 安全性：用户信息加密存储与传输，通信数据加密，权限管理合规，无安全漏洞。

- UI/UX友好：界面设计符合要求，操作流程简洁易用，提示反馈清晰准确。

- 文档齐全：提供完整的开发文档、测试报告、用户手册等配套文档。